## Sheet1
附件二
墨脱县人民医院采购体检科、眼科、病理科、妇产科、内科、康复科、检验科、儿科设备清单
序号 | 科室 | 项目名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 内科 | 动态血糖 检测仪 | CT3 | 动态血糖检测仪技术参数 1、显示方式：蓝牙实时动态监测（非扫描、非回顾，显示方式：蓝牙实时动态监测（非扫描、非回顾） 2、※传感器葡萄糖浓度探测范围：0-25mmol/L：监测范围：1.7-27.8mmol/L 3、※校准：免校准 4、※电极特性：柔性电极/软针（无断针风险） 5、※电极数量：4电极，专设空白对照电极，传感器能够自动监测电化学干扰信号并进行矫正，实验室测试在20mg/L对乙酰氨基酚和60mg/L抗坏血酸存在的条件下测得回收率80%-120%（n=12)） 6、※数据传输方式：蓝牙无线传输，实时上传显示患者血糖数据及图谱血糖信息釆集频率：每10秒钟测量一次数据；每3分钟记录一个平均血糖值。24小时记录480个数据点，7天记录3360个数据点 7、高低血糖警戒：警戒数值可自行设定 | 台 | 2 | 1000 | 2000
2 |  | 震动排痰机 （全胸振荡排痰机） | YK802 | 全胸振荡排痰机技术参数 1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出； 2、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz 3、适用人群:成人、儿童； 4、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调； 5、压力设置：3-16mmHg步进值1mmHg,随时可调； 6、频率设置：1-12Hz,步进值1Hz，随时可调； ※7、显示方式：液晶屏显示，中文菜单操作，清晰直观； ※8、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作； 9、自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿； 10、工作噪音：设备正常工作状态下，噪音＜70dB(A); 11、提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示； 12、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考； 13、排痰配件：全胸排痰背心3件、半胸排痰束带3条； ※14、通过医疗机构EMC检测，有效性、安全性临床实验报告； 15、ABS工程塑料机壳，全模具打造的流线型外观； 16、可选配推车1台，带静音脚轮。 | 台 | 1 | 23800 | 23800
3 | 康复科 | 多体位 康复床 | HB-709 | 多体位康复床技术参数 技术参数 1.★产品结构：4折9段；（4折：头板、背板、臀板、腿板；9段：头板分段、左头板扶手分段、右头板扶手分段、背板分段、左背板扶手分段、右背板扶手分段、臀板分段、左腿板分段、右腿板分段）（可提供相关证明文件） 2.额定电压：AC220V±10％，电源频率：50Hz±2％； 3.功率：360VA； 4.治疗床升降范围：450-800mm，允差±50mm； 5.床体安全工作载荷：1700N； 6.升降架安全工作载荷：2200N； 7.床板水平上升速度为15mm/s,水平下降速度为17.5mm/s，允差±2mm/s； 8.★各段位调节角度(允差±5°)： 8.1头板手动调节范围：上折30°，下折50°； 8.2背板电动调节范围：上折55°，下折10°； 8.3臀板电动调节范围：上折60°，下折10°； 8.4腿板手动调节范围：上折35°，下折50°； 9.床体尺寸：2049mm*650mm*450mm（最低位置，含床垫），允差±50mm； | 台 | 2 | 45000 | 90000
4 |  | 体外冲击波 治疗仪 | SWISS DOLORCLAST smart 20 | 体外冲击波治疗仪技术参数 1、手柄为气压弹道式原理 2、冲击频率：≤20Hz档位调节，治疗时连续可调； 3、治疗压力：≤4bar,治疗时连续可调； 4、能流密度：≤1.70mJ/mm2 ★5、治疗手柄为可伸缩式，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲效果。（提供厂家彩页或者检测报告证明） ★6、手柄治疗探头上带有施压指示器，带压力刻度，能够适合力量不同的使用。（提供厂家彩页或者检测报告证明） 7、手柄上的操作开关区域带有独立计数器，能记录手柄累计使用次数，便于操作者随时掌握治疗剂量。 ★8、可移动式柜式主机系统，配备外置式油性空气压缩机。（提供厂家彩页或者检测报告证明） 9、治疗头及弹道可+135℃高温高压消毒 10、每把手柄配置治疗头数量：≥3 11、配套一个专用手柄运输箱子，方便携带治疗枪。 12、治疗头必须含有聚焦冲击头和发散式冲击波头，满足聚焦和发散治疗需求。 13、机器使用年限：≥7年 14、空压机必须含有三级过滤，保证进入主机手柄空气干燥干净。 15、主机可以连接外置空压机或者中央压缩空气供应系统。 配置清单： 1系统主机 2万向轮超静音专用推车1台 3 耦合剂存放器1个 4冲击波专用弹簧理线杆1根 5外置减震式全封闭静音空气压缩机1台 6空压机空气过滤器1个 7空压机进气口密封塞1个 8空压机专用润滑油1瓶 9空压机橡胶减震垫1个 10冲击波治疗手柄套件 1套 | 台 | 1 | 459500 | 459500
5 |  | 蜡疗机 | HB-LY2 | 恒温蜡疗仪技术参数 技术参数： 1、电 源：AC220V±10%，50Hz±1Hz； 2、功 率：3000VA； 3、容 积：蜡箱65升，饼箱80升； 4、★饼箱：饼箱可一次性储存8盘蜡，可分成2区，每区均可独立控制，单独控温； 5、显示方式：10英寸彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态； 6、温控范围： 熔蜡箱58℃～85℃,制饼箱45℃～65℃，温控精度：±3℃； 7、智能模式：7×24H按照设定程序控制，可以提前一周预约，可自动启动、融蜡、消毒、保温； 常规模式：可对蜡箱进行一键急融，可对蜡饼箱进行一键恒温； 8、两种工作模式：预约制饼模式、快速制饼模式； 8.1、预约制饼模式：分为“蜡箱制饼”和“饼箱制饼”，其中“蜡箱制饼”先从蜡箱融蜡，然后将融化的蜡液注入饼箱制饼；“饼箱制饼”，是在饼箱有未用完的冷却蜡饼的情况下，直接在饼箱加热至使用温度； 8.2、快速制饼模式：设定好参数后设备即刻启动制作蜡饼； 9、风道设计：采用循环风道系统设计，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存； 10、石蜡清洁：通过加热介质将蜡加热至液态，并进行过滤和消毒。； 11、设备选材：蜡箱表面经过喷塑处理，易清洗，防生锈，坚固耐用；内胆采用全高标SUS304不锈钢制作，模块化设计清理及维护更方便； 12、双重安全保护：超温保护、低液位报警； 超温保护：融蜡箱温度超过95℃或饼箱温度超过90℃时，均能自动切断加热装置； 低液位报警：自动检测融蜡箱水位，低水位自动报警； 13、外形尺寸：1250mm*600mm*1000mm ,误差不大于±5%；左右结构，无需额外操作平台； 蜡盘尺寸：475mm*300mm*30mm； 14、 ★蜡饼厚度选择：3种厚度可供选择，默认薄蜡饼（10mm）、标准蜡饼(15mm)、厚蜡饼(19mm)； 15、高温消毒功能； 16、提供储物空间:480mm*300mm*470mm，无需额外配置储物柜； | 台 | 1 | 72000 | 72000
6 |  | 熏蒸机 | HB-720B | 熏蒸机技术参数 技术参数： 1、电源要求：AC220V/50Hz；额定功率：3500VA； 2、外观结构：机电一体式设计，可移动式熏蒸治疗床； 3、★操控及显示方式：智能微电脑集成控制系统，人机交互通过进行操控，液晶显示屏可显示设定和实时治疗参数，床体具有三温区工作状态指示灯； 4、自动控温：使蒸汽温度维持在设定值附近，温度设定范围为35～45℃； 5、预热功能：启动预热功能后，液温升高至90℃后维持10min，可用来煎药，10min后液温逐渐降至75℃并维持在75℃； 6、自动控时：1～99min； 7、仪器具有送风功能，可单独开启或关闭； 8、自动防止干烧：水槽液位低于最低液位，120s后仍未加液至最高液位处，自动停止加热输出； 9、仪器具有超温保护功能； 10、★熏蒸装置：由三个独立设定的温区组成，可支持背部、腰部、腿部等多部位独立或同时熏蒸治疗；（可提供相关证书） 11、★上下水方式：各温区可自动上水，手动下水，单区最大加液量4L，可自动控制液位，支持外接，支持地漏接口； 12、★加热方式：各温区具有独立的加热器，实时检测维持设定温度。可独立开启某一个、两个温区或同时开启熏蒸治疗； 13、灭菌方式：具有清洁功能和高温灭菌两种方式； 14、内外选材：一次成型高密度亚克力材质，外表光滑易清洁，舱内四聚氨酯材料垫柔韧易清洁； 15、紧急停止功能：按下紧急停止按钮，熏蒸机自动切断电源，侧面板上的声光蜂鸣器红灯亮起并发出警报声； | 台 | 1 | 47000 | 47000
7 |  | 磁振热 治疗仪 | HB-240D | 磁振热治疗仪技术参数 技术参数： 1、★四通道柜式机型，配四种适用不同部位的治疗导子；（可提供相关证书） 2、★7英寸彩色液晶显示屏； 3、磁场强度：0～38mT； 4、振动频率：50Hz±1Hz； 5、★具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）； 模式 1：工作周期为 1s，频率 1Hz，占空比 10%； 模式 2：工作周期为 2s，频率 0.5Hz，占空比 10%； 模式 3：工作周期为 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%； 模式 4：工作周期为 3s，频率 0.33Hz，占空比 13.33%； 模式 5：工作周期为 4s，频率 0.25Hz，占空比 25%； 模式 6：工作周期为 5s，2 种脉冲交替， 第一种：频率 0.71Hz，占空比 29%； 第二种：频率 0.28Hz，占空比 11%； 6、★加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃； 7、超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过 60℃； 8、时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% ； 9、连续工作时间：＞8h； 10、电源参数:AC 220V±10%；电源频率：50Hz±2%； 11、磁体数量及物理尺寸：热磁振子数量： 8 个； | 台 | 1 | 48000 | 48000
8 | 检验科 | 离心机 | TD5Z | 离心机技术参数 仪器特点: 变频电机，微电脑控制 触摸式按键；白色数码管显示，清晰护眼 程序组号、转子号、转速、时间同时显示 全钢机身、304不锈钢内腔 100组用户程序组选择，20档升降速选择 多段离心/常规离心模式，可任意切换；可最多设置5段多段离心 离心时间定时范围1s ~ 99h59m59s；可选择时/分或分/秒计时 电子安全门锁控制，和弦音提示开门关门状态 故障自动诊断，全程检测电压，电流等重要参数，实时保护设备运行 RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算 运行中可改变转速，离心力，时间，等参数 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌 基本参数: 最高转速 5000 r/min 最大离心力 4650 ×g 最大容量 8×100ml(4000rpm) 转速精度 ±10r/min 定时范围 1s~99h59min59s/点动 噪 声 ≤60dB(A) 电 源 AC 220V 50HZ 10A 功 率 500W 配 置 48×2~7ml真空管水平转子（最高 | 台 | 1 | 9800 | 9800
9 | 儿科 | 婴儿辐射 保暖台 | HKN-93B | 婴儿辐射保暖台技术参数 基本配置： 辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，黄疸治疗装置。 产品主要功能、技术参数及要求： 1、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2、设置温度与皮肤温度分屏显示； 3、独立的超温保护系统； 4、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； ★5、产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等； 6、前面板具有温度校正功能； 7、具有肤温传感器脱落报警提示功能； 8、婴儿床下可放置X光射线拍片盒； ★9、具有数据储存功能； 10、具有APGAR评分计时功能； 11、具有RS-232接口； 12、具有黄疸治疗装置； 13、工作电源：AC220V/ 50HZ； 14、输入功率：≤750VA； 15、肤温显示范围：5℃～65℃； 16、肤温控温范围：32℃～37.5℃； 17、控温精度：≤0.5℃； ★18、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内； 19、床面温度均匀性：≤2℃； 20、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调，辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动，婴儿床倾斜角度：无级可调； 21、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示； 22、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm²； 23、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm²； 24、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4。 | 台 | 1 | 24000 | 24000
10 | 体检科 | 人体成分 分析仪 | BIA-110 | 1工作原理：多频率生物电阻抗测试。 *2、阻抗测量范围范围广，准确度高 2.1测量范围：（10-1250）Ω； 2.2准确度：躯干误差≤±3%、肢体误差≤±1%； *3、检测电流有效值不超过80uA，低于《GB 9706.1 医用电气设备 第1部分：安全通用要求》中的要求； 4、电极：4极8点接触式电极。 5、测试频率：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz。 6、测试部位： 6.1：阻抗：身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)在4个不同测量频率下的阻抗值； 6.2：全身相位角：50kHz下的全身相位角。 7、主要测量值： 7.1、人体成分参数：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐。 7.2、肌肉参数：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析。 7.3、脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度。 7.4、无机盐参数：骨矿物质含量。 7.5、体维度参数：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比。 7.6、综合评估：人体成分总评分、基础代谢、身体细胞量、趋势图分析、儿童生长曲线、体重控制、体型判定、肥胖评估、身体均衡评估、饮食建议、运动建议。 8、适用人群：3岁以上人群。 9、体重测量范围：2-250kg范围内可直接测量；250kg-300kg范围内可手动输入。 *10、身高测量范围：可选配身高测量模块70cm-195cm范围可直接测量，195cm-250范围内可手动输入。 11、年龄范围：3岁-100岁。 12、测量时间：小于1min。 *13、数据存储：本地病例存储大于12万例。 *14、显示屏：大于10英寸高清彩色液晶屏，分辨率不低于1280*800。 *15、触摸屏：10点触控电容屏。 *16、电池：可选配内置电池，容量大于6000mAh，电池待机工作时间不低于4h。 *17、自动化身份识别：支持微信、人脸识别（选配）、扫码枪（选配）、以及内置身份证读卡器（选配）多种身份识别功能，方便信息自动化管理。 18、语音提醒：全流程真人语音提示注意事项以及操作步骤。 *19、软件系统：自带安卓系统，提供方便快捷的交互体验，无需外接工作站进行数据管理。 *20、用户加密保护：具有多重密码保护，普通用户无法更改系统设置以及病例管理，保护用户数据隐私。 21、数据备份还原：可通过U盘进行数据备份还原功能。 22、兼容打印机：支持市面上主流品牌（HP、EPSON、CANON）多种型号打印机。 *23、数据接口：支持USB、LAN、WIFI、蓝牙、物联网（选配）多种数据传输接口。 24、数据传输协议：支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统对接。 25、参考标准：亚洲及中国多种标准可供选择。 *26、具有儿童及成人多种报告单模板供用户自主选择使用，可支持用户自定义编辑。 *27、电磁兼容性： 辐射发射达到B类标准水平，可满足民用电源环境。 28、质量保证及售后服务： 28.1全国各省市办事处大于30家； 28.2 维修24小时内快速反应，免费提供操作和维修培训。 | 台 | 1 | 93000 | 93000
11 |  | 动脉硬化 检测仪 | KSA6800 | ★1、产品注册证名称为：动脉硬化检测仪；产品适用范围：用于人体动脉血管结构和功能病变的早期筛查； ★2.可检测参数（包括但不限于）：STI(收缩时间间隔)、ABI(踝臂指数)、ECG(心电波形)、PCG(心音波形)、BAI(臂踝指数)、PEP(射血前期)、UT(脉波上行时间)、PVR(脉搏体积记录)、AI(反射波增强指数)、BMI(体质指数)、baPw(踝臂脉搏波传导速度)等。 ★3、标配心率变异功能，包括：R-R间隔均值、R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、R-R直方图、R-R趋势图、心率失常分析、心电图判断心血管自主神经功能 4、脉搏波传导速度检测方式采用充气段测量血压； ★5、标配运动负荷试验模式软件: 含ABI历史数据趋势图、血压检测列表；支持上肢运动负荷试验、下肢运动负荷试验、平板运动负荷试验。 ★6、配备有2个心电夹，心音探头和PCG加重物； 7、可选配升级TBI（趾臂指数）检测，可适用内分泌科及肾内科应用（限医学实验）； ★8、独立的系统维护软件：用户可进行气路静态气密性，心电，心音功能检测； 9、支持对接医院HIS系统，数据接口完善。 10、报告格式≥4种。 11、核心性能指标 1)△心音性能：频率响应：43.1Hz ～ 300Hz； 2)NIBP 测量范围(mmHg)：收缩压：60 mmHg~255 mmg；平均压：40 mmHg~235 mmHg；舒张压：30 mmHg~220 mmHg。 3)分辨率：0.133KPa（1mmHg）; 4)可重复性：≤ 0.533KPa（4mmHg）； 5)压力传感器准确性：±0.4KPa（±3mmHg）; 6)泄气：压力从260mmHg降到15mmHg的时间≤10S，实测1.34S； 7)寿命：满足大于等于一万次满量程循环。 12、病例二次分析功能：在数据预览中，可以对以前采集的数据和报告单进行快速浏览，也可以对以前保存的病历数据进行二次分析处理。 13、四肢同步检测各项参数，检测模式包含：四肢同步检测、单侧检测、单肢体检测； 14、脉搏波压力值的自定义设置：测量脉搏波时气泵将会首先预充气到设定的压力值。当气泵的压力值超过了这个设置的值时，气泵将会快速放气，以此来保护患者的安全； 15、△参考数据库需＞9100例病例 16、数据检索： 1）可根据日期（最近一天、一周、一月、三月、一年）检索； 2）可根据类型：ABI、PWV检测参数结果范围检索； 3）可根据设定五种检索条件（可按病历号、姓名、性别、工种、用药、检查医师进行检索）； 4）检索结果可升序、降序排列。 | 台 | 1 | 110000 | 110000
12 | 眼科 | 角膜内皮镜 （角膜内皮细胞计） | SW-7000 | 性能指标： 1、拍摄方式：非接触 2、大视野内皮细胞成像 ★3、拍摄位置：共13个拍摄点位，中心点位+6个近轴点位+6个边缘点位 ★4、工作模式：全自动/半自动 5、可测中心角膜厚度 6、中心角膜厚度测量精度：±10μm（＜600μm）；±25μm（＞600μm） 7、分析参数：NUM(细胞数量）；CD(细胞密度）；AVG(细胞平均面积）；SD(细胞面积标准差） ；CV(细胞面积变化系数）；MAX(最大细胞面积）；MIN(最小细胞面积）；6A(六边形细胞比例）。 8、直方图：Aera：Polymegathism（按照细胞面积分类） Apex：Plemorphism（按照细胞形状分类） ★9、主机显示屏≥10英寸彩色触摸液晶屏（1080P） 10、打印机：可连接多种打印机 11、支持数据传输:USB×2;LAN×1;支持DICOM3.0 12、尺寸:315×535×465mm；重量：≤24Kg 13、电源：100VAC～240VAC;50/60Hz；100VA 14、全自动快速测量和分析：全自动工作模式；自动找眼，自动对准，自动拍摄，自动分析，简洁的界面，一键式操作体验。 ★15、精准对焦&高速成像系统：高精度红外对焦模块，焦平面精确对准内皮层。≥120帧高速成像系统，连续拍摄多幅图像，并自动筛选最佳图像。闪光时间≤1秒，提高患者舒适度。 16、快速自动分析功能：完成拍摄后，系统内自动完成图像分析时间≤2秒，并给出全部测量参数。 17、手动分析功能：可自主选择分析区域，系统会根据所选区域重新计算主要参数。 ★18、中心角膜厚度测量：在拍摄图像的同时完成中心角膜厚度的测量，（选择中心测量点时自动完成） ★19、大容量病历数据库：内置高性能主机，存储容量≥900G。功能丰富的病历管理系统，可便捷、高效的进行病历操作。 20、报告打印：支持多种打印机类型。 21、4种显示模式&2种统计图表。 | 台 | 1 | 355200 | 355200
13 | 妇产科 | 腹腔镜模拟 训练系统 | YSK-FQJ500 | 腹腔镜手术训练系统 技术参数 主要功能： 腹腔镜外科手术具有创伤小、痛苦少、恢复快效果好而且具有美容等优点得到外科医生和患者的认可。但是腹腔镜手术操作与传统的开腹手术有显著的不同，不能肉眼直观，没有立体感，手和眼不能协调，判断往往不够准确，给操作造成很大困难。因此国内外已研制出腹腔镜手术训练箱，我公司研制的腹腔镜手术训练箱与操作车一体带有可刹车静音轮，移动方便不占用空间。手术器材可设置在显示器侧面或正面任选、彩色液晶显示器、高清摄像头图像清晰、模型放置台方便固定，具有结构简单、性能可靠、使用方便、经济实惠、容易普及的特点。 2、手术训练箱模型：各种手术训练模块，并可根据用户需要进行个性化设计。通过将模型放置在训练箱中操作手术器械进行手术技能演练，可提高学员的手眼协调、双手配合能力，熟悉腹腔镜手术器械使用及移物、切开、剥离、止血、结扎、缝合及切除等基本技能，适用于医学院校和各大医院、腹腔镜手术培训中心进行腹腔镜手术技能训练和考核。 二、主要功能简介： 操作者通过观察屏幕上的固定机位传输的图像进行操作。训练车配有抽屉可更换练习模块，操作方便，性能可靠。训练箱内可放置各种训练模型，将各种训练模型根据教学需要选取一种，置入训练箱中。 1、套圈模型：受训者用抓钳抓取小圈套在不同部位不同粗细的圆柱上，套满为止，反复训练，可逐渐提高速度。 2、彩豆模型：将容器内的各种颜色彩豆，抓取指定的颜色，分别抓到各自的容器中。 3、穿线模型：10余个锥形胶块的顶部，设有直径有2-3mm小的钢圈，用持针器夹持缝合线，逐个穿过钢圈，直至穿完。 4、囊状器官模型：细的部分可进行切开吻合，膨大部分可进行切开缝合或切除部分后吻合。 5、血管模型：可进行小血管结扎的训练。 6、各部内腔器官模型：使用时粘贴在背板上，防止操作时移动。对各种器官可进行切开、止血、剥离、缝合、打结练习。 7、肝胆囊模型，可进行胆囊摘除术训练，肾及输尿管模型，可进行输尿管吻合，结石取出术。肠模型可进行肠（切开）吻合术。 8、盲肠阑尾模型可进行阑尾切除术训练，其他器官可练习剥离切除缝合等练习。 三、产品配置： 1、成像设备： （1）高清摄像机1080P （2）光源：LED光源 （3）22寸监视器及万向支架 （4）腹腔镜一体车 2、模拟手术器械 （1）持针钳：1把 （2）弯剪刀：1把 | 台 | 1 | 58305 | 58305
14 |  | 宫腔镜模拟 训练系统 | YSK-FG | 宫腔镜模拟训练系统技术参数 主要功能： 产品可以系统地模拟具有高度真实感的虚拟人体组织器官、微创手术器械等，使用者可以对虚拟的组织器官进行前进运动，后退运动，向左运动，向右运动，向下运动，向上运动，向左旋转，向右旋转，电切、电凝、活检，异物抓取，插管等各种操作，操作过程中以3D方式显示器官视觉、力觉效果真实自然，有手感及力反馈，操作者有真实手术一样的体验。在使用过程中，掌握宫腔电切镜的操作流程，可替代传统的培训方法，进一步提高宫腔电切镜临床使用技能，教学*贴近临床，不仅可用于初学者而且对专业医生同样非常有益。 宫腹镜手术模拟训练器：是由女性仿真人体硅胶模拟器、手持移动图像采集器、液晶监视器、宫腹操作训练模块和模拟训练手术器械及模拟电热凝系统组成。 仿真人体模拟器可进行腹式和阴式妇科模拟训练，器械入口有仿真硅胶腹壁开孔，手持式模拟训练摄像头可以清楚地观察子宫内膜、宫角、宫内息肉、子宫肌瘤、畸形子宫等。通过电热凝器可以进行子宫切除、内膜去除、肌瘤、息肉切除、输卵管通液、子宫粘连剥离等模拟训练。也配合医院的宫腔镜进行模拟训练和实战操作训练。 基础配置： 1.仿真下半身妇科模型 一个 2.正屏17寸高清液晶监视器 一台 3.操作训练器材一套 6.仿真子宫附件训练模型 一套 8.模拟器操作台 一个 | 台 | 1 | 75000 | 75000
15 | 病理科 | 彩色打印机 | CM1100DW | 彩色打印机技术参数 1.1打印速度：18ppm 1.2连接方式：USB+NET+WIFI 1.3基础功能：打印、复印、扫描 1.4特色功能：快速启动、色彩校正、驱动一键安装 1.5打印幅面：A4 | 台 | 1 | 3329 | 3329
合计 | [6 empty] | 1470934元